铅衣参数

#### （项目编号：DZXY-YSB-20220815-53）

（一）超级轻铅铅衣

双面分体防辐射衣（国内不做任何加工）

通过CE、FDA、ISO认证和IEC 61331-1:2014国际电工学会测试、ASTM美国材料实验协会标准、有国内权威机构中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的检测报告。（需有证书或检测报告）。

铅当量：前0.5mmPb，后0.25mmPb

尺码：S/M/L/XL/XXL

产品要求：

1.核心防辐射材料：采用纳米技术含铅和其他贵重金属组成，金属颗粒分布均匀，相比较相同铅当量产品普鲁泰克铅衣防护性能较强，在射线透视下防护均匀，无漏线点（可在设备下跟其他品牌衣服透视照射成像比较）。核心材料层由4层0.125的材料层叠加组成，产品整体柔软舒适。材料环保。防辐射材料韧性强，弹性足，不易断裂，耐老化（至少拉伸10倍，材料不断裂）。

2.铅当量高，防护能力强，防护面积大：双面分体防辐射衣的前面衣襟每片的铅当量不小于0.5mmPb，穿着重叠后能达到1mmPb。要求裙子长度可以覆盖住膝盖。裙子周长足够，起到更高防护效果。

3.纳米防渗透抗污防滑面料：采用纳米新技术防渗透、耐磨面料，抗碘伏、血液的污染，几乎能够完全隔绝液体（如血液、药液、水）渗入内层，易于清洗护理。多种款布料可选。腰部裙内设有防滑面料，减少裙子滑动。里料不透汗、水，使核心重金属防护材料与皮肤无接触，防止重金属通过汗液，侵蚀人体。（可做实验，将碘伏涂抹至面料小样，晾干，用沾有酒精的棉签擦拭，擦拭完毕无污痕。将水滴到里料上，用手模仿身体在穿着铅衣时的情况，均匀的摩擦水滴一段时间，用干净的纸巾擦拭水滴后，用手摸滴水摩擦部位，里料不透水并且干爽舒适。）

4.减压卡扣组合：由优质的卡口组，结实耐用，有效减少穿戴时肩部背部腰部的承重感。

（二）超级轻铅围脖

通过CE、FDA、ISO认证和IEC 61331-1:2014国际电工学会测试、ASTM美国材料实验协会标准（需有证书或检测报告）。有国内权威机构中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的检测报告。

铅当量：0.5mmPb

规格：均码通用

要求采用优质的射线防护材料制成以保护医生颈部甲状腺免受射线辐射，重量轻、佩戴舒适，能够起到很好的防护效果。（与衣服同一品牌）

（三）超级轻铅帽子

通过CE、FDA、ISO认证和IEC 61331-1:2014国际电工学会测试、ASTM美国材料实验协会标准（需有证书或检测报告）。有国内权威机构中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的检测报告。

铅当量：0.5mmPb

规格：均码通用

要求采用优质的射线防护材料制成以保护医生头部受射线辐射，重量轻、佩戴舒适，能够起到很好的防护效果。（与衣服同一品牌）

（四）铅眼镜

铅当量： 正面0.75 mmpb，  侧面0.75mmpb

材料: 进口铅玻璃

功能：眼部防护，X射线防护及其它射线防护

认证：通过ISO质量体系认证和欧盟的CE认证和FDA认证。

物理特性：密度不小于4.8克立方厘米，折射率1.76Nd，5mm透射率不小于85%，镜片铅含量不少于48%，钡含量不少于15%。

射线防护眼镜主要由高铅玻璃镜片和镜架组成；该型眼镜带侧防，有效防止侧漏。

含铅量高，透光折射率高、视野宽、韧度强；镜框色彩多样，佩戴舒适，时尚美观大方，容易清洗，方便清洁。

全面防护：主要用于射线操作人员眼睛的防护，防护眼镜用于抵挡X射线对人体眼睛的伤害。

检测：有国内权威机构检测报告，并且报告结果符合。