输液椅等普通设备采购项目

（项目编码：DZXY-YSB-20220815-52）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液椅 | 张 | 5 | - 不允许进口产品参与竞争 |
| 2 | 观片灯 | 台 | 4 |  |
| 3 | 氧气瓶推车 | 台 | 2 |  |
| 4 | 陪伴椅 | 张 | 5 |  |
| 5 | 体重秤 | 台 | 1 |  |
| 6 | 输液架 | 台 | 10 |  |
| 7 | 电动吸引器 | 台 | 1 |  |

一、输液椅

1.规格：770×680×1080mm；

2.护手主框采用优质不锈钢管弯管成型，采用圆弧过渡，连接主框管采用不锈钢管，四只脚带有防滑胶脚。

3.护手采用防木纹色扶手。

4.椅背座垫面料由PVC压延仿皮和高密度定型海绵制成；

5.背有三种角度可以调节；

6.配置：不锈钢升降式输液架，带杂物框。

二、观片灯

1.观片灯采用LED背光源技术，单联LED数量：560颗；双联LED数量：1120颗；叁联LED数量：1680颗；肆联LED数量：2240颗

2.采用领先的LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90%。

3.光源类型: 超亮LED;色温：10000K以上;寿命≥10万小时。

4.电源、电压、频率: 内置式电源；AC90V～240V，50/60Hz。

5.夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置。

▲6.观片灯厚度 ：4CM，让内部电源板及LED灯有充足空间可以散热，延长产品寿命，双联观片灯外型尺寸：830×545×40MM  有效观片灯屏幕：≥720×440MM

7.安装方法: 挂壁式;支架式（支架为选配部件）。

8.面框采用特制电泳铝型材、塑料合金等新型材料制造。

9.符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等标准。

10.带旋钮调光功能,每联独立控制,每联带有自动插片功能,观察屏幕亮度调节范围:300cd/m2 -5000 cd/m2以上，

11.10000K白色偏微蓝的色温，更适合于阅读和诊断胶片。

12.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片

三、氧气瓶推车（不锈钢）

1.本产品主要由不锈钢制成：由万向轮、固定轮、支架、辅助支架、托盘组成。

2.性能

（1）推车运行灵活、稳定。

（2）台面额定载荷为80kg

四、陪伴椅

1.可以床椅两用，收入自如，移动方便灵活且操作简单。不展开时沙发样式，展开则成为一张软垫床（带枕头）。

2.主架管为38×1.5MM优质焊管,其余部分采用25×1.2MM优质焊管.坐段下为四个定向轮(轮子为静音轮),钢材表面为静电喷塑处理。内衬高密度30MM海绵,当陪伴椅展开时人坐在其任何位置都不会出现翻倒现象。

3.椅面采用优质皮革,颜色为蓝色.扶手采用优质皮套,设计符合人体工学,舒适美观,使用灵活。

4.大架脚轮为静音定向轮，推座不产生杂音。

5.载荷不低于120Kg。

6.规格：1860*620*380/900mm

五、体重秤

1.身长范围：70-190（cm）。

2.最大称量：≥120kg。

3.分度值：0.5g。

4.承重板尺寸：≥37×27（cm）。

5.外形尺寸：≥69.5×28×93（cm）。

六、输液架

1.输液架底部支架一体，2 件包装；

2.输液瓶高度调节轻松、灵活、方便、省力；

3.部件采用原生优质材料，环保、抗菌、抗老化；

4.吊钩与吊框共用，同时满足 1000ml、500ml、250ml 不同规格输液瓶的固定；

5.独创助推扶手，可根据患者身高随时调节高度和角度，设计符合人体力学原理，握感舒适、操作

轻巧；

6.支架底座配有万向自琐滑轮，可灵活移动和刹车；

7.配专用托盘，适用不同国家生产厂家的输液设备；

8.可以根据输液泵、注射泵生产厂家要求定制专用输液架。

9.配备先进阻尼功能，伸缩支管可缓冲下降，有效防止降低吊钩时速度过快而发生吊瓶掉落。

七、电动吸引器

- 1.主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。

- 2.主要技术要求:

（1）电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz。

- （2）输入功率：≤180VA。

（3）吸引泵：活塞泵。

- （4）极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg）。

（5）负压调节范围：0.02MPa-极限负压值。

- （6）噪声：≤65dB(A)。

（7）抽气速率：≥20L/min。

- （8）贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组。

（9）熔丝管：F2AL250V，Φ5*20。

（10）工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间30分钟,持续率50%。

（11）电器要求：I类设备，B型应用部分。

（12）环境温度范围：+5℃- +35℃；相对湿度范围：30%-80%；大气压力范围：860hPa-1060hPa。